|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tételszám: | Megnevezés: | Össz. darabszám: |
|  | **LED-es mennyezeti műtőlámpa két karral (főlámpa, szatelit lámpa)** | **1** |
| Megajánlott termék típusa: | | |
| Gyártó: | | |

Technológiai leírás: LED-es mennyezeti műtőlámpa két karral, nőgyógyászati műtő részére, beszereléssel és üzembe helyezéssel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Követelmény: | Követelmény igen/nem | Ajánlott paraméter: |
| Maximális fényintenzitás 160 000 Lux | igen/nem |  |
| Színhőmérséklet 4400K-5500K | igen,  kérjük megadni |  |
| Fényerő szabályozás, min. 20-100 % között | igen  kérjük megadni |  |
| Megvilágított mező átmérője min. 140-280 mm | igen,  kérjük megadni |  |
| LED-es fényforrás technológia | igen/nem |  |
| Árnyékmentes megvilágítás | igen/nem |  |
| Megvilágítási mélység IEC 60601-2-41 (L1 + L2, 20% Ec) mm-ben | igen  kérjük megadni |  |
| Megvilágítási mélység IEC 60601-2-41 (L1 + L2, 60% Ec) mm-ben | igen  kérjük megadni |  |
| A kisugárzott energia Ee és a megvilágítás Ec aránya mW/m2 | igen  kérjük megadni |  |
| Színvisszaadási index (Ra) min. 95 | igen  kérjük megadni |  |
| Vörös színvisszaadási index min 95 | igen  kérjük megadni |  |
| LED élettartam min. 45000 óra | igen kérjük megadni |  |
| Teljesítmény felvétel: max: 80W | igen  kérjük megadni |  |

Szállítási határidő: